遥测监护系统招标参数（心电、血压、血氧）

- 整机要求

  - 遥测发射盒重量不超过265克（含锂电池），无创血压模块重量不超过240克。

  - 遥测发射盒尺寸不超过130 x 67 x 26 mm，无创血压模块尺寸不超过125 x 65x 25mm。

  - 遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。

  - ★遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480 x 320像素，提供彩页或说明书证明文件。

  - ★遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。

- 监测参数

  - ★标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，配置血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。（ST，PVC在中央站上显示）

  - 具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

  - 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

  - 具有抗运动算法，良好的抗干扰性。提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

  - 心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

  - 心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

  - 提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）。

  - 提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）。

  - 提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

  - 提供起搏分析。

  - ★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）。

  - QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

  - ★支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。

  - 血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

  - 可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

  - 血压测量范围（收缩压）：25 ~ 290 mmHg（成人），25 ~ 240 mmHg（小儿）。

  - 血压测量范围（平均压）：15 ~ 260 mmHg（成人），15 ~ 215 mmHg（小儿）。

  - 血压测量范围（舒张压）：10 ~ 250 mmHg（成人），10 ~ 200 mmHg（小儿）。

  - 来自于NIBP的脉率测量范围：30 – 300 bpm。

  - ★提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。

  - 提供动态血压监测（ABPM）功能。

  - 无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。

  - 无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池供电，支持不少于500 次测量。

- 系统功能

  - 采用声光双重三级报警系统。

  - 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）

  - 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

  - 具有三种报警音风格，可根据客户的喜好选择。

  - 支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。

  - 遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

  - 支持在同一个中央站上与同品牌监护仪显示；在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

  - 中央站多床支持显示运动监测界面。

  - ★支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

  - 支持给患者发送消息。

  - 支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能。

  - 遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h。

  - 采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

  - 集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。

  - 遥测发射盒和无创血压模块支持共用同一个集中充电器。

  - 一块电池充电到90%的时间不大于5小时。

  - 投标产品适用于成人、小儿的监测。

一拖十遥测配置清单

| 标准配置: 一拖十遥测清单 |  |
| --- | --- |
| 分项配件 | 数 量 |
| 电脑主机 | 1台 |
| 显示器 | 1台 |
| 三芯电源线 | 1根 |
| 遥测盒子 | 10个 |
| 血压袖带 | 10个 |
| 心电到联系 | 10根 |
| 血氧探头 | 10根 |
| 锂电池 | 10块 |

注：参数中标准为“★”的参数为必须满足的核心参数