附表：
货物需求一览表
说明：
1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。
	项号
	货物名称
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	
高能量激光治疗仪
	1套
	技术参数及性能（配置）要求
一、技术参数
1. ▲该设备用于全身关节及肌肉系统慢性疼痛治疗。
2. 激光类型：医用半导体激光器
3. 工作激光波长：具备800nm-1064nm范围内至少两种可选波长，或该范围内连续可调波长输出
4. 最大持续输出功率≥15W
5. 输出方式2种：至少包含连续模式，脉冲模式
6. 激光脉冲频率1-5000Hz可调
7. 占空比：10%-90% 可调                                                 
8. 手柄光纤长度：≥2m
9. ▲治疗手柄数量≥2 
10. 指示光：激光二极管650nm（±10nm）≤5mW，亮度可调
11. 定时功能：0—99min可调  
12. 智能操作系统，可连接wifi远程更新，中英文输入 
13. 具备预设治疗方案功能：可根据治疗部位、疾病类型等提供参考治疗参数建议，参数可手动调整。或提供不少于10组常用临床治疗方案存储及调用功能。   
14. 具备患者信息及治疗记录存储、查询、管理功能，存储容量不少于1000例或支持外部存储扩展             
15. 操作方式：治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，大彩色触摸液晶屏≥10寸
16. 保护系统：具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护
17. 冷却方式：采用有效冷却方式，确保连续工作稳定性，如风冷、水冷或半导体制冷等
18. 激光安全等级：符合GB 7247.1 / IEC 60825-1标准中4类激光要求
19. 电源输入：AC 220V±10%，50Hz±1Hz，额定电流≤10A
20. 防电击分类：符合GB 9706.1标准，具备有效接地保护（I类）或双重绝缘保护（II类），应用部分防电击程度不低于B型
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