1.产品类型：国产设备。
2.患者核心体温采集部位：鼓膜，或经临床验证等效准确性的其他核心体温监测部位（如鼻咽、膀胱、动脉血温等），测量精度需满足同等技术要求。
3.患者核心体温数据以无线方式传输至数据接收终端（设备主机），并可提供标准通信接口（如HL7、DICOM、或RS-232/485等）实现与医院现有监护系统的数据对接，设备主机屏幕能连续实时显示患者体温数据。
4.体温传感器（探头）具有接入/断开提醒，可通过视觉方式提醒用户当前的状态。
5.体温测量精度： 
a)15.0-32.9℃最大允差±0.3℃
b)33.0-39.0℃最大允差±0.1℃
c)39.1-43.0℃最大允差±0.3℃"
▲6.加温配件的加温方式：电热式加温。
7.设备具有智能闭环控温功能：主机根据体温监测组件传输的患者体温数据高低，自动智能调控各加温配件的控温温度，达到维持患者预设体温的效果。
8.主机加温通道≥4个，并且可以同时运行加温。（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标）
9.有≥2条液体加温管路，可以独立设置控温参数，同时运行加温
10.可以直接选择使用的加温模式≥3种（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标）
11.每种控温模式可以预储存 ≥3 组参数，并可在主界面模式选择中选择。（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标)
12.工作噪声小：设备正常工作时, 噪音≤55dB(A)。（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标)
13.主机带触摸屏操作，触摸屏尺寸≥8寸。（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标)
14.具有多重独立安全防护报警功能，报警内容至少需满足：体温过低、体温过高、热设备脱落、短路过载、热断器故障、传感器故障、加热设备故障、设备温度偏低、设备温度偏高、系统故障报警、端口电流过流。
15加温毯的温度从25.0℃到43.0℃的时间≤30分钟；（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标)
[bookmark: _GoBack]▲16.加温毯的进液防护等级≥IPX7级（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标)
17.加温毯温度调节范围：33-43℃, 步进 0.1℃ ；
18.配件规格型号齐全：加温毯有多个规格尺寸可选，成人和儿童有不同型号尺寸可以选择。
19.开放数据接口功能，实现与院内手麻/HIS系统实现互联互通（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标)
20.主机屏幕主界面能观察患者体温实时趋势图（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标)
21.可配置在PC端独立应用的智能体温质控软件。应用功能至少包括：患者体温标记并储存、患者数据储存、患者数据回顾、患者数据导出、体温质控数据分析等。（投标时请提供产品说明书或产品彩页等作为证明资料,证明材料内容需符合本项技术指标)
配置要求：
	序号
	名称
	数量

	1
	温度控制主机
	1台

	2
	体温质控软件
	1套

	3
	保险丝
	2个

	4
	输血输液加温管
	2条

	5
	加温毯（含连接线）
	1张

	6
	加温盖毯（含连接线）
	1张



