参数要求：
临床用途：该产品用于妇科子宫肌瘤、粘膜下肌瘤、子宫纵隔、宫腔粘连、息肉等妇科疾病。
（一）、主机
1.要求为射频等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证为依据；
2.▲制造商须在中国境内注册并在中国本土生产;
3.具备两种切割、消融、止血模式；一种凝固、止血模式。各模式功能需在注册证适用范围或产品技术要求中明确体现；
4.治疗刀头应具备消融、切割、止血功能（功能可集成于单一刀头或根据临床需求配置）。主机应具备工作模式识别提示功能，可通过声音、指示灯或屏幕显示等方式明确提示当前工作模式，防止误操作；  
5.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；
6.可通过脚踏开关启动和切换工作模式。脚踏防护等级不低于IPX7，能满足手术环境清洁消毒要求
7.▲工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz；
8.输出模式：等离子输出：≥10档可调；
9.▲阻抗显示：200-600Ω±20%，阻抗侦测和自动能量检测技术。实时检测反馈（设备上有对应显示界面）
10.工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；
11.整机输入功率：≤750VA、整机输出功率：≤350W；
12.▲使用年限：≥8年；
（二）、宫腔电切镜参数
1. 内窥镜视向角≤15°，视场角≥60°；
2. 工作长度≥300mm，插入部外径≤3.5mm，允许配合更小的工作外鞘；
3. ▲可耐高温高压消毒，镜体密封性好；
4. 可低温等离子消毒，提供符合《消毒技术规范》的消毒兼容性验证资料（可由消毒设备厂家或第三方检测机构出具）；
5. 外鞘工作长度≥180mm，外径≤7.5mm，与内窥镜工作长度匹配；
6. 外鞘插入部前方具有绝缘设计，绝缘有效长度≥10mm；
7. 外鞘水阀可360°旋转；
8. [bookmark: _GoBack]内鞘工作长度≥200mm, 外径≤6.0mm；
操作手环采用合金材料或等效高强度材料，耐腐蚀、抗疲劳，符合生物相容性要求
