附表：
货物需求一览表
[bookmark: _GoBack]说明：
1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。
	项号
	货物名称
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	
单通道注射泵
	4套
	技术参数及性能（配置）要求
1.★注射泵持有国家药品监督管理局NMPA三类注册证
2.★整机使用期限≥8年
3.★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
4.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%
5.注射速度范围：0.01-2000ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h
6.快推速度范围：0.01-2000ml/h
7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
8.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
9. ≥5种注射模式
10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
11.具有多个阻塞压力报警档位，最低档位可设置150mmHg
12.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
13.防异物及进液等级IP44
14.满足EN1789标准，适合在救护车使用



	2
	双通道注射泵
	44套
	1.★注射泵持有国家药品监督管理局NMPA三类注册证
2.★整机使用期限≥8年，
3.★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
4.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。
5.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%
6.注射速度范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h
7.快进速度范围：0.01-2000ml/h
8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
9.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
10. ≥5种注射模式
11.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
12.具有多个阻塞压力报警档位，最低档位可设置150mmHg
13.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
14.防异物及进液等级IP44
15.满足EN1789标准，适合在救护车使用。












	3
	输液泵
	3套
	1.★注射泵持有国家药品监督管理局NMPA三类注册证
2.★整机使用期限≥8年
3.★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
4.支持输血功能
5.可升级肠内营养液输液功能
6.输液精度≤±5%
7.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
8.快进流速范围：0.1-2000ml/h
9.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
10. ≥5种注射模式
11.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
12.具有多个阻塞压力报警档位，最低档位可设置150mmHg
13.具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警
14.电池工作时间≥5小时@25ml/h
15.防异物及进液等级IP44
16.满足EN1789标准，适合在救护车使用。




	
	总预算金额
	
	250000元



